| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bobath治疗床 | 1、结构型式：床面、床架、床垫、电机、遥控。2、静电喷塑架，安全稳定。3、PU面料内置高回弹海绵床面2块，内部高回弹海绵厚35mm一次性成型，固定在床架上。4、医用慢速推杆电机2台，推力大，噪音低。推杆速度3mm/s。5、电动推杆最大推力：7000N；最大拉力5000N。6、电动推杆自锁力（推）：7000N；自锁力（拉）：5000N。7、电动推杆行程：0～100mm，0～150mm。8、具有第二类医疗器械产品注册证。9、限位开关：内置；过载保护：有。10、控制方式：手柄点动控制。11、床体规格：2010×1190×（500～790）mm。12、床面高度升降范围：500～790mm。13、前床面翻转角度0°～85°。 | 2台 |  |
| 2 | 起立床 | 1.手持控制器调节床体角度；2.具有电机和支撑气弹簧双重保护，安全稳定；3.优质直线推杆，质量稳定，运动工作噪音：≤65dB；4.输入功率120VA；5.电机最大翻转推力8000N，起立倾角：0°～85°。6.直立位扶手板高度调节范围：850～1500mm，允差±50mm；7.扶手板到床板的垂直距离：0～200mm，最大距离是允差±40mm；8.脚踏板背屈：0°～25°、跖屈0°～30°，允差±5°；9.脚踏板内翻：0°～40°、外翻0°～30°，允差±5°；10.床板安全工作载荷：1700N；11.升降架安全工作载荷：2200N。 | 1台 |  |
| 3 | PT凳 | 1、规格：≥58×58.5×40～50cm2、用途：治疗师座椅，高度可调。功能适用：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。升降功能：升降轻便灵活，无噪音 | 10个 |  |
| 4 | - 股四头肌训练椅 | - 1、用于膝关节受阻患者进行股四头肌抗阻主动运动，也可用于对膝关节进行牵引及对膝关节被动训练2、结构型式： 椅架、绑带、小腿垫、升降支架扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块3、材质：静电喷塑架、镀烙件、不锈钢、凹凸革4、座垫高度（cm）：645、扶手宽度(cm)：656、升降支架调节范围(cm)：0～157、小腿垫调节范围（cm）：0～478、助小腿支架摆动角度：≥120°9、力手柄调节范围（cm）：0～2810、座位额定载荷(kg)：≥13511、座位垫水平放置时额定载荷(kg)：≥5512、配重块数量：4块 | 1张 |  |
| 5 | - 关节持续被动活动仪（踝关节型） | - 仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器组成；输入功率：≤60VA；角度范围：踝关节屈曲、内外翻动作角度为-25°-25°；角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调；最大角速度：3.5°/s；调节杆的调节范围： 0～100mm，误差±10%；工作噪音：≤60dB；最大承重载荷：30N；治疗时间：1～240分钟，步长为1分钟，连续可调，误差±10%； | 1台 |  |
| 6 | 关节持续被动活动仪（指腕关节型） | 1.仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器组成；2.输入功率：≤60VA；3.角度范围：指关节、腕关节动作角度为0～90°；4.角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调；5.最大角速度：≤5°/s；6.调节杆的调节范围：0～140mm，误差±10%；7.工作噪音：≤60dB；8.最大承重载荷：20N；9.治疗时间：1～240分钟，步长为1分钟，连续可调，误差±10%；10.工作模式：正常模式、速度模式、角度模式； | 1台 |  |
| 7 | 关节持续被动活动仪（肩肘关节型） | - 1.仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、支架、调节杆、手持操作器组成；2.输入功率：≤80VA；3.角度范围：肩关节、肘关节屈曲动作角度为0～135°；4.角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调；5.最大角速度：7°/s；6.调节杆1的长度可调范围 0-150mm；调节杆2的长度可调范围 0-120mm；支架可调范围为0-495mm，误差±10%；7.工作噪音：≤60dB；8.最大承重载荷：80N；9.治疗时间：1～240分钟，步长为1分钟，连续可调，误差±10%；10.工作模式：正常模式、速度模式、角度模式； | 1台 |  |
| 8 | 关节持续被动活动仪（下肢关节型） | - 仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器组成；输入功率：≤80VA；角度范围：膝关节屈曲动作角度0～130°；髋关节屈曲动作角度0～70°；踝关节屈曲动作角度0～60°、内外翻动作角度为-27.5°-27.5°；角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调；最大角速度：1.4°/s；调节杆1的长度可调范围0～100mm，误差±10%。调节杆2可调范围为0～100mm，误差±10%；工作噪音：≤60dB；最大承重载荷：200N；治疗时间：1～240分钟，步长为1分钟，连续可调，误差±10%。；；工作模式：正常模式、速度模式、角度模式。 | 1台 |  |
| 9 | 四肢联动康复训练仪 | - 1.产品原理：适用于改善偏瘫患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；升级后在多通道功能性电刺激模式下效果更显著。2.主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统的载体以椭圆运动模式对患者上肢或下肢同时进行功能训练，具备健侧带动患侧、一肢带动三肢的功能。3.治疗模式：主被动模式，训练在主动及被动两种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。4.时间设置：可以预设时间，范围为0~120min，主界面可实现为正计时或者倒计时。5.操作与显示：真彩触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态，改善患者注意力，增强训练效果。6.具有语音提示功能，当患者参与度较低时，设备会有语音提示患者主动用力。7.设备具有脉搏血氧监测。8.升级方式：可以增配同品牌多通路功能性电刺激器。9.对称性监测，康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。10.四大安全保护：手动急停，痉挛保护，脉搏超限保护，血氧过低保护11.具有患者治疗信息存储功能，并可导出用户资料。12.踏车参数：12.1电机转速：15~55r/min可调；12.2助力扭矩：1~20Nm可调，步长为1；12.3阻力扭矩：0~20Nm可调，步长为1；12.4急停开关：当出现紧急情况时，按下急停开关，可立即停止工作，保护患者免受损害。12.5 把手长度手动可调，调节行程为175mm，7段调节。12.6 座椅可360度旋转调节，90度为一个间隔，方便患者安全上下。12.7 座椅前后调节最大行程为260mm，分级可调。12.8 座椅靠背倾斜角度85-180度（±10度）可调，配有安全带，在治疗过程中可更好的固定及保护患者。 | 1台 |  |
| 10 | - 数字化跑台 | - 1、面板： LED荧光5视窗显示电子表2、显示功能：时间、距离、速度、扬升、卡路里、心率3、模式 拥有：1组手动模式、6组内设模式设计4、心率测试 ：扶手配备手握心跳感应测试系统，30秒为一个平均值，误差为±2%5、脂肪检测功能： 拥有体脂肪检测功能6、电动扬升 ：0%-15%7、商用高品质专用电机：2.5HP／AC8、速度 ：0.1-12km/h（业界最低起速）9、跑步面积： 长1370*宽450mm10、占地面积 ：长1730*宽790*高1170mm | 1台 |  |
| 11 | - 手支撑器 | - 参考规格(cm)：15×15×12；2个 15×17×14；2个 15×19×16；2个 2、参考质量：9.0kg 3、承重：≥100kg 4、材质：静电喷塑钢板 | 1套 |  |
| 12 | - 体操棒与接球 | - 1、参考规格(cm)：40×40×1022、参考质量：14.0Kg3、结构型式：体操棒、抛接球、木架4、材质：木制5、体操棒规格(cm)： Φ3×1006、体操棒数量：≥ 5个7、抛接球直径(cm)： 258、抛接球数量：3个9、操棒侧向可承受最大荷载(n)：≥ 100改善上肢活动范围，提高肢体协调控制及平衡能力 | 2套 |  |
| 13 | - bobath球 | - 1.规格(cm)：Φ65 - 2.质量：1.8kg - 3.材质：pvc材质 - 4.用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 | 2个 |  |
| 14 | - 助行器 | - 1.规格(mm)：60×50×80～96cm, - 2.扶手宽度(mm)： 480 - 3.额定承载质量(kg)： 150 - 4.调节孔位数： 8 - 5.用途：辅助代步用具 - 6.材质：铝型材 - 7.结构形式：把手、支撑杆、脚轮 | 2个 |  |
| 15 | - 腋拐 | - 1.规格(mm)： 1140-1340 - 2.调节范围（mm）：200 - 3.用途：辅助步行 - 4.材质：铝型材 - 5.结构形式：把手、支撑杆 | 1副 |  |
| 16 | - 手杖（四点式） | - 1.规格(mm)：660~890 - 2.调节范围（mm）：230 - 3.最大垂直静压力（kg）：110 - 4.用途：辅助步行 - 5.材质：铝型材 - 6.结构形式：把手、支撑杆 | 2个 |  |
| 17 | - 平衡板 | - 1.参考规格(cm)：90×70×15 - 2.面板摆动角度：-13°～+13° - 3.最大承载质量为：≥135kg - 4.参考质量：10.0kg | 1套 |  |
| 18 | - 量角器 | - 1.铝箱规格(mm)：350×170×50 - 2.用途：测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度 - 3.材质：塑料 - 4.结构形式：直尺、角度尺等 | 3套 |  |
| 19 | - 弹力带 | - 1.规格(mm)：29mm×120mm×700mm - 2.用途：全身各主要肌肉力量训练，训练者可以跟据患者肌力的实际状况选择合适的弹力带进行练习; - 3.弹力绳分3种： - 3.1、弹力绳（蓝）6mm - 3.2、弹力绳（红）8mm - 3.3、弹力绳（黑）10mm | 2盒 |  |
| 20 | 平衡训练气垫 | - 1.规格：200×65×5cm（长度200cm，宽度65cm，厚度5cm） | 1个 |  |
| 21 | 半圆平衡球 | - 1、加强底座，底座厚度3.8CM - 2、柔软球面PVC材质 - 3、防滑球面波浪纹路 | 1个 |  |
| 22 | 绑式沙袋 | - 规格：65.5×36×73cm, - 沙袋重量（kg）及个数： （1kg2个）、（1.5kg2个）、（2kg2个）、（2.5kg2个）、（3kg2个）共10个 | 3套 |  |
| 23 | FEI手功能评估套装 | - 1.规格：44×44×10cm，检测工具一套，秒表一个，大小木块若干，弹性球5个，小木球若干，各种小器具若干。 - 2.对上肢能力、运动速度进行客观的检测，判断上肢功能受限程度 | 1套 |  |
| 24 | 普渡手精细运动评定 | - 锻炼和提高手指灵活和协调性。 - 规格：55×40×14㎝ - 参数：优质木料表面清漆整体是便携式手提木箱，箱子高14cm，内配不锈钢铁棍、木插棒、上螺丝、上螺母、ADL训练器具和玻璃球。 | 1套 |  |
| 25 | 滚筒 | - 1.规格(mm)：Φ220×800，Φ250×800，Φ300×800，Φ400×800四种规格可任选其一 - 2.额定载荷(kg)：小号80、中号100、大号100 - 3.质量：各规格相应质量 - 4.用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能 - 5.材质：钢板、海绵、皮革 - 6.结构形式：滚桶 | 2套 |  |
| 26 | 0T桌 | - 1、结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心 - 2、升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄 - 3、材质：静电喷塑架、密度板 - 4、桌面升架范围mm：610～810 - 5、手柄转动力距mm：≥10 - 6、桌面额定载荷mm：≥50 - 7、桌面参考尺寸（长×宽）mm：1200×700 - 8、参考质量：41.0kg | 4张 |  |
| 27 | OT综合训练系统 | - 1.规格(mm):≥1930×1065×940 - 2.左右操作面板:≥500×390(长×宽)mm - 3.后操作面板:≥980×390(长×宽)mm - 4.操作面板调节范围:0~350mm - 5.用途:改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力 - 6.组件:上肢协调功能训练 | 1套 |  |
| 28 | - 上肢智能反馈训练系统 | - 适应症： - 1、用于脑卒中（脑梗塞、脑出血）恢复期上肢功能障碍的康复治疗。 - 技术参数： - 1、显示界面：采用≥40英寸LED液晶电视显示的计算机虚拟操作界面； - 2、传感器技术：采用无接触角度传感器； - 3、设备采用wifi无线连接； - 4、握力器：独有的橡胶型空气压力抓握装置，更方便肌力等级低的患者进行抓握训练，并带有补气装置，方便漏气时对握力器气压的填充。 - 5、训练方式：单独进行左手或右手训练，无需额外装置即可进行左右手切换； - 6、软件识别功能：智能识别训练左/右手臂； - 7、评估功能：评估患者关节活动范围及握力大小值，三维或平面图表形式显示评估结果，可生成评估报表，为治疗师评定患者康复程度提供依据； - 8、可自定义每个关节角度训练的名称，方便治疗师开放性操作； - 9、水平活动角度：0°~202°，包含以下角度： - 9.1肩关节内收：0°~135°； - 9.2肩关节外展：0°~67°； - 9.3肘关节屈曲：0°~135°； - 9.4尺桡关节旋转：0°~110°； - 9.5腕关节屈曲：0°~180°； - 10、垂直活动角度：0°~100°，包含以下角度； - 10.1肩关节前屈：0°~100°； - 11、握力值评估范围：0~10Kg。 - 12、数据库功能：记录患者基本信息、评估结果及所有训练数据； - 12.1、患者信息包含：姓名、性别、年龄、肌力等级； - 12.2、训练数据包含：受训手臂、时间与日期、难度、握力值、成绩； - 13、视觉、语音智能反馈：提供实时的虚拟训练场景及训练语音提示及场景音效。 - 14、训练模式：一维空间、二维空间、三维空间训练模式； - 15、具备认知能力训练、记忆力训练、及趣味训练疗法：智力找数、图片记忆、趣味拼图等； - 16、角度传感器灵敏度≥2mv/N。 - 17、上臂长度尺寸调节>80mm； - 18、前臂长度尺寸调节>90mm; - 19、支承台高度>400mm; - 20、手臂架平移距离>700mm; - 21、上臂重力补偿范围：0~11Kg - 22、前臂重力补偿范围：0~7Kg | 1套 |  |
| 29 | 数字化上肢多功能系列训练系统 | - 规格99×122.5×158cm - 组件：肩关节旋转训练器、前臂旋转训练器、腕关节曲伸训练器、复式墙拉力器 | 1套 |  |
| 30 | - 汉语标准失语症检查（中康法）工具箱 | - 1、量表包括：一般会话、单词检查、音节复述检查、文章水平检查、构音类似运动检查、结果分析和总结。 - 2、评估作用：可以检查出患者是否患有运动性构音障碍和程度，还可以用于器质性构音障碍和功能性构音障碍的评定。同时，此方法对治疗计划的制定具有明显的指导作用。 - 3、工具箱配置参数：包含评估工具13种、指导手册1本、塑封量表1套、铝合金航空箱1个。 | 1套 |  |
| 31 | 西方失语成套测验工具箱 | - 1、包括管理员手册、刺激物书册、25张完整测试记录表、25张床头测试记录表、瑞文彩色推理测验手册和操作套装(包括4个科斯积木)。 | 1套 |  |
| 32 | - S-S评估工具箱及软件 | - 系统功能参数： - 1.儿童发展能力评估测试量表1套； - （1）由儿童发展评估测试计分量表和儿童发展评估测试图册构成； - （2）量表详细的介绍了使用方式和评测汇总结果； - （3）量表可进行儿童十项发育功能评估，根据被动姿态能力、主动姿态能力、运动能力、操作能力、视觉能力、听觉和语言能力、讲话与语言能力等十个模块进行评测 - （4）可进行多次使用评估；评估结果可以直观的呈现出来，测试结果可进行记录 - 2.配套测评工具一套；包含积木，方形镶嵌板，颜色认知卡，鱼形镶嵌板，栓状木插板，画笔等辅助测试工具； - 3.送教上门携带箱: 材质:PC+ABS，拉杆：铝合金材质，内置空间采用定制型，分配合理，美观，具有提手和拉杆两种携带方式，内置防震层，保证教学用具在携带过程中不受影响。 | 1套 |  |
| 33 | 言语语言康复训练软件系统 | - 1.产品组成：由硬件和专用软件组成。硬件包括：电脑主机、显示器、隔离变压器、打印机、键盘、鼠标、加密狗、麦克风、音箱、工作台和通讯电缆线等。专用软件包括四大功能模块：系统简介、资料管理、评估筛查和康复训练； - 2.仪器以开放式接口计算机、音频输入/输出、打印机为硬件基础，预装正版言语障碍诊治软件系统，配有便携式密码狗。 - 3.系统简介功能：详尽解释整个系统的按键功能和操作说明； - 4.资料管理功能：具有登记，查询，修改患者基本情况信息、病例资料等功能； - 5.评估筛查功能：包括了听检查、视检查、语音检查和口语表达检查四部分。 - 5.1听检查：包括图匹配、指图、指数字、指字、是否判断检查。 - 5.2视检查：包括视图匹配、视执行检查。 - 5.3语音检查：包括清浊音检查。 - 5.4口语表达检查：包括跟读、记忆、看图讲名、看朗读、自己讲检查。 - 6.康复训练功能：包括评估结果、康复内容、康复建议三部分。 - 7.评估结果：查看当前患者当次评估测试结果。 - 8.康复内容：包括听训练、视训练、语音训练、发音器官训练、口语表达训练等5部分。 - 8.1听训练：由听指令指图、听理解指图、听理解指字、听理解判断等训练组成，根据语音提示，通过触摸屏幕或鼠标选择正确的图形、文字或答案。 - 8.2视训练：由看指令指图、看文字指图、看文字指字、认知是否判断等训练组成，根据屏幕文字提示，通过触摸屏幕或鼠标选择正确的图形、文字或答案。 - 8.3语音训练：由发声、音量、音长、声调、跟读、清浊和韵母轨迹等训练组成根据屏幕文字或语言提示，对话筒进行发声，使屏幕中出现相对应的事件。 - 8.4发音器官训练：由松弛训练、呼吸训练、鼓腮练习、舌部运动和唇部训练组成根据屏幕文字或语言提示，完成相应的口部训练动作。 - 8.5口语表达训练：由复述训练、阅读训练、命名训练、记忆训练和自发言语训练等组成根据屏幕文字、图形或语音提示完成相应训练。 - 8.6学老师平台：大于8种训练题型。 - 康复建议：针对失语、智能障碍、构音障碍三大类语言障碍疾病提供康复训练建议，可选择相应的康复建议进行康复训练。电脑配置为最新一代。 | 1套 |  |
| 34 | 认知康复训练软件系统 | - 1.具有认知功能障碍相关疾病的介绍、评估和训练功能，以及对患者个人信息和诊断结果进行加密、编辑、存储等管理功能。 - 2.仪器以开放式接口计算机、音频输入/输出、打印机为硬件基础，预装正版认知障碍诊治软件系统，配有便携式密码狗。 - 软件架构： - 1、患者管理：具有新建和查找患者功能，具有查看和修改患者自然信息功能，具有新增、查看和修改患者病例信息功能，具有患者归档、提档和删除功能，具有针对患者安排评定和训练任务、查看任务完成情况、打印评定报告和训练报告功能。 - 2、处方管理：处方由医护人员自行编辑，具有新增、查看、修改和删除处方功能。 - 3、量表评定：包括LOTCA认知评定、认知功能筛选检查表、简单智能状态检查（MMSE）、蒙特利尓认知评估中文版（MoCA）、瑞文测验彩色版（CPM）、韦氏成人智力量表城市版（WAIS—RC）、注意力评定、韦氏记忆量表（WMS）（甲式）、韦氏记忆量表（WMS）（乙式）、记忆功能障碍筛查、Rivermead行为记忆试验（RBMT）、威斯康星卡片分类测验（WCST-64）、失认症评定、症状自评量表（SCL-90）、汉密尓顿抑郁量表（HAMD）、汉密尔顿焦虑量表（HAMA）、长谷川痴呆量表（HDS）、Blessed痴呆量表（BDS）、失算症评定(EC301)等通用量表。 - 4、训练单元:包括注意训练、记忆训练、计算训练、思维训练、知觉训练和执行功能训练。 - 4.1注意训练≥6个，包括保持训练、广度训练、选择训练、转移训练、分配训练和综合训练； - 4.2记忆训练≥6个，包括言语记忆、人物记忆、空间记忆、ADL训练、内隐记忆和联想记忆；游戏训练组成。 - 4.3计算训练≥4个，包括数字理解、计算规则、计算练习和应用计算； - 4.4思维训练≥6个，包括概念形成、逻辑推理、系列思维、类比训练、ADL能力、语句解释； - 4.5知觉训练≥5个。包括：图片拼图、空间定位、物体失认、残字识别和单侧注视； - 4.6执行功能训练≥7个，包括：抑制控制训练、定式转移训练、工作记忆训练、抑制控制测验、数圆点、定式转移测验、找数训练。 - 5.系统管理：具有新建和删除用户功能，具有查看和修改用户自然信息功能。 - 6.系统锁定功能、系统锁定状态下、所有用户仅可进行患者列表查看、量表评定执行及训练单元执行、无法进行任何编辑操作。 | 1套 |  |
| 35 | 吞咽障碍治疗仪 | - 1.双通道柜式一体机，由主机、输出线、电源线、手持控制器、电极组成； - 2.仪器配有多种电极片用于治疗和评估； - 3.评估功能，采用三角波和方波，通过500ms或1000ms两种脉冲方式, 适合不同程度的吞咽及构音障碍评估； - 4.辅极小脑顶核电刺激功能； - 5.输出电参数： - a) 输出电流：0～25mA，分50档连续可调，精度±20% - b) 主电极开路输出电压：≤150V - 6.具有五种及以上输出模式 - 7. 脉冲发生装置集成度高、结构简单，易操作，脉冲信号输出稳定，可保持治疗的持续性。 - 8．时间选择：1～99分钟可调，步距增量为1分，误差为±5%； | 1台 |  |
| 36 | 电磁场治疗仪 | - 1、四通道柜式机型，配四种适用不同部位的治疗导子；温热导子具有相关资质文件； - 2、7寸触摸大屏形式下的显示界面及按键方式； - 3、磁场强度：0～38mT； - 4、振动频率：50Hz±1Hz； - 5、具有六种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）； - 模式 1：工作周期为 1s，频率 1Hz，占空比 10%； - 模式 2：工作周期为 2s，频率 0.5Hz，占空比 10%； - 模式 3：工作周期为 2.5s，频率 0.4Hz，占空比 8%； - 模式 4：工作周期为 3s，频率 0.33Hz，占空比 13.33%； - 模式 5：工作周期为 4s，频率 0.25Hz，占空比 25%； - 模式 6：工作周期为 5s，2 种脉冲交替， - 第一种：频率 0.71Hz，占空比 29%； - 第二种：频率 0.28Hz，占空比 11%； - 6、加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃； - 7、超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度应不超过 60℃； - 8、时间选择：1～60分钟可调 ； - 9、热磁振子数量： 8 个； | 1台 |  |
| 37 | 超短波电疗机 | - 1、立式机型，液晶触摸屏+一键飞梭； - 2、工作频率：大于27.21MHz； - 3、额定输出功率：150W； - 4、治疗时间：1～99min； - 5、治疗模式：连续模式、断续模式、脉冲模式； - 5.1、断续模式：占空比为50%，脉冲频率10～200Hz； - 5.2、脉冲模式： - 脉冲1：频率10～200Hz，脉宽200～1000μs； - 脉冲2：频率70Hz，脉宽7143μs； - 脉冲3：频率350Hz，脉宽476μs； - 脉冲4：频率15～240Hz，脉宽500μs； - 6、输出功率档位选择功能：大于5档可调； - 7、标配3种不同规格电极板； - 8、工作状态显示； - 9、输出调谐功能；当功率指示值与当前设定的功率档位不一致时，则点击屏幕上的“自动调谐”，等待进行重新适配； - 10、采用高频晶体管一体化设计模块。 | 1台 |  |
| 38 | 超声治疗仪 | - 柜式一体机，彩色液晶显示加一键飞梭操作。 - 仪器配有大于2个治疗探头，结构简单，操作便捷； - 3、1MHz和3MHz治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰。 - 4、额定输出功率：5W±20%； - 5、额定输出有效声强： ≤3W/cm² - 6、波束类型：准直型。 - 7、波束不均匀系数：≤8。 - 8、十种占空比：0～90%可调，步进为10%。 - 9、治疗时间：≤30分钟。 - 10、输出模式：8档脉冲模式和1档连续模式。 - 11、治疗头有效辐射面积：3MHz治疗头为2.0cm²，1MHz治疗头为2.5cm²； - 12、治疗头对有害进液的防护程度分属于IPX7，可以水下操作 - 13、调制波形 | 2台 |  |
| 39 | 微波治疗仪 | - 1、立式结构，单微波源； - 2、微电脑控制，输出功率稳定； - 3、工作频率：2450MHz±30MHz； - 4、输入功率；1800VA - 5、驻波比≤3； - 6、非期望辐射≤10mW/cm2； - 7、治疗模式：理疗模式； - 8、输出功率：理疗模式0～80W连续可调，步长可调：1W或5W或10W - 9、工作时间：理疗模式0～30min； - 10、二种输出方式 - 11、具有三维照射功能：理疗模式下同时开启两通道输出进行治疗； - 12、治疗结束后，机器有蜂鸣器提醒； | 1台 |  |
| 40 | 毫米波治疗仪 | - 1、立式结构，双微波源； - 2、微电脑控制，输出功率稳定； - 3、工作频率：2450MHz±30MHz； - 4、输入功率；1800VA - 5、驻波比≤3； - 6、非期望辐射≤10mW/cm2； - 7、治疗模式：理疗模式； - 8、输出功率：理疗模式0～80W连续可调，步长可调：1W或5W或10W - 9、工作时间：理疗模式0～30min； - 10、二种输出方式； - 11、具有三维照射功能：理疗模式下同时开启两通道输出进行治疗； - 12、治疗结束后，机器有蜂鸣器提醒； | 1台 |  |
| 41 | 电脑中频治疗仪 | - 1、产品结构形式：台面款式，轻巧便捷； - 2、输出通道：四通道配置；四路可独立控制； - 3、操控方式：7英寸真彩触摸屏； - 4、内置多达100种治疗处方； - 5、具有多种平面干扰电输出模式； - 6、具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取； - 7、功率：不超过50VA。 - 8、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%； - 9、脉冲频率载波频率：载波频率1kHz～12kHz，允差±10%； - 10、载波波形：脉冲波 - 11、载波脉宽：42μs～500μs，允差±10μs。 - 12、调制波频率：0～150Hz，允差±10%； - 13、具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波 - 14、差频频率：0～200Hz，允差在±10%或±1Hz。 - 15、差频变化周期：15s～30s，允差±10%； - 16、动态节律：4s～10s，允差±10%； - 17、调幅度：0～100%，调幅度允差±5%； - 18、治疗时间：1min～99min可调，步长1min，允差±5%。 - 19、连续工作时间：不少于4h； - 20、噪声不大于45dB（A）； - 21、具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃； - 22、具有多种保护功能。 - 23、具有参数锁定功能，满足临床个性化需求； - 24、配置方形理疗电极、2种硅橡胶加热电极、1种硅橡胶圆形电极； | 5台 |  |
| 42 | 脑电仿生电刺激仪 | - 1、双通道柜式机型，双液晶显示屏显示加一键飞梭操作； - 2、仪器双通道具4路电疗输出，2路磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作。 - 3、电疗输出有两组主极输出和四组辅极输出，主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用肢体调制中频电输出，主、辅极独立控制； - 4、主极基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz； - 辅极基本频率：4000Hz±10%； - 5、主极在标准模式下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 80mAp-p 为参照，实测值可在70～90mAp-p 范围内变化； - 5.1 辅极在模式01～10下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 72mAp-p为参照，实测值可在62～82mAp-p范围内变化； - 6、多种输出模式； - 7、输出处方：10种治疗，分别对应10种不同电刺激模式，无需对频率、脉宽、电压进行调节； - 8、治疗强度显示及设定范围为1～80，辅级1～90可调，调节步长为1； - 9、定时精度：连续模式是1-99min，常规、夜间、脉冲模式下是0-30min，工作时间大于8H； - 10、磁场强度：治疗强度分为2档,强度范围3mT～9mT,10mT～17mT； - 11、磁场频率为50Hz±2%； - 12、振动按摩强度四档可调:0V,10V,16V,27V； - 13、振动按摩频率四档可调:0Hz,2Hz,5Hz,10Hz； - 14、磁疗帽有成人款和儿童款供选择； - 15、磁疗发生器数：成人款磁疗帽有5个磁疗器；儿童款磁疗帽有4个磁疗器； | 1台 |  |
| 43 | 经皮神经电刺激仪 | - 柜式一体机，彩色触摸屏加一键飞梭显示操作； - 仪器具有＞6组针插式电极输出，独立可控，互不干扰； - 3、时间设定功能：时间范围为1～99min可调，单步长为1min； - 4、输出波形：双向不对称方波； - 5、脉冲频率：0.5Hz～10Hz可调，频率为0.5Hz≤f＜1Hz时，单步长为0.1Hz，频率为1Hz≤f≤10Hz时, 单步长为1Hz； - 6、脉冲宽度：0.1ms～10ms可调，脉宽为0.1ms≤tw＜1ms时，单步长0.05ms,脉宽为 lms≤tw≤10ms时，单步长0.5ms； - 7、输出强度：各输出通道独立控制，每路输出电流峰值Ip从0mA～99mA可调，步长为1mA负载阻抗500Ω。 - 8、连续工作时间大于8h； - 9、具有过流保护； | 1台 |  |
| 44 | 超短波电疗机 | - 1、工作频率：主频为 27 MHZ ± 1.35 MHZ - 2、输入功率：600VA - 3、最大输出功率：≤200W - 4、输出波形：连续波 - 5、治疗时间：10min，15min，20min，25min，30min五档可调，误差±1%，达到预设时间后自动停止输出。 - 6、治疗功率：分五档可调，1至5档输出功率分别为24W，50W，90W，140W，200W，各档允差±20%。 - 7、工作电源：AC220V+22V，50HZ+1HZ。 - 8、本产品通过 ISO9001 和 ISO13485 质量管理体系认证 - 9、本产品符合YY0505-2012《医用电器设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和实验》；GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》 - 10、产品具备自动调谐功能和手动调谐功能 - 11、配备永久电极线，永久电极板一套兼容多个部位使用，无需更换，使用更方便 - 12、设备具有操作时间显示，治疗过程中具备倒计时数显功能 - 13、具有自动预热，自动稳压，电子定时，自动报警，自带延时保护电路功能。 - 14、输出先回零保护装置，无需关机，可连续使用 | 1台 |  |
| 45 | 干扰电治疗仪 | - 1、柜式一体机，彩色触摸屏幕操控。 - 2、具有三组负压电极输出，三组针插式电极输出。 - 3、工作频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz。 - 4、输出电流：≤50mA。 - 5、调制频率：0～150Hz。 - 6、调制方式：连续调制、间歇调制。 - 7、差频频率：1～199Hz。 - 8、4种差频治疗模式。 - 9、差频变化周期：具有自然节律、周期性变化两类变化形式。 - 1）自然节律是指差频频率在差频治疗模式相应范围内随机变化。 - 2）周期性差频变化分为15s、20s、25s、30s四种，允差±10％。 - 10、七种动态节律可选：4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒。 - 11、十种干扰输出模式： - 双路（两维）输出时具有：普通模式、动态模式、调制模式、对极模式、程序模式。 - 立体（三维）干扰输出时具有：三维立体模式、立体动态模式、立体调制模式、立体对极模式、程序模式。 - 12、顶盘加热功能：可单独开启及关闭，最高温度为40℃±3℃。 - 13、负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa连续可调。 - 14、治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 。 - 15、系统自置15种常见疾病的处方。 - 16、两种模式：自定义模式，处方模式。 | 1台 |  |
| 46 | 电脑恒温电蜡疗机 | - 技术参数： - 1、容积：蜡箱65升、饼箱80升×2； - 2、蜡盘及蜡盘尺寸：饼箱可一次性储存＞19盘蜡，可分成多个饼箱，可独立工作，单独控温； - 3、显示方式8英寸以上彩色液晶触摸显示屏，可实时显示仪器工作状态； - 4、温控范围：融蜡箱58℃～85℃,制饼箱45℃～65℃，温控精度：±3℃； - 5、智能模式：可以提前一周预约，可自动启动、融蜡、消毒、保温； - 6、常规模式：可对蜡箱进行一键急融，可对蜡饼箱进行一键恒温； - 7、两种工作模式：预约制饼模式、快速制饼模式； - 7.1、预约制饼模式：分为“蜡箱制饼”和“饼箱制饼”，其中“蜡箱制饼”先从蜡箱融蜡，然后将融化的蜡液注入饼箱制饼；“饼箱制饼”，是在饼箱有未用完的冷却蜡饼的情况下，直接在饼箱加热至使用温度； - 7.2、快速制饼模式：设定好参数后设备即刻启动制作蜡饼； - 8、风道设计：采用循环风道系统设计，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存； - 9、石蜡清洁：通过加热介质将蜡加热至液态，并进行过滤和消毒。； - 10、设备选材：蜡箱表面经过喷塑处理，易清洗，防生锈，坚固耐用；内胆采用全高标SUS304不锈钢制作，模块化设计清理及维护更方便； - 11、双重安全保护：超温保护、低液位报警； - 11.1超温保护：融蜡箱温度超过95℃或饼箱温度超过90℃时，均能自动切断加热装置； - 11.2低液位报警：自动检测融蜡箱水位，低水位自动报警； | 1台 |  |
| 47 | 冲击波治疗仪 | - 1.柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动，冲击波治疗枪符合人体工学设计，操作简单；2.电源使用标准：交流电压220V±10%,电源频率：50Hz±2％；额定输入功率：≤300VA；3. 8英寸以上真彩触摸显示屏，操作便捷；4.工作压力：1～4Bar可调，最大工作压力误差不超过±10%，步长0.1Bar；5.工作频率调节范围1～21Hz，误差不超过±5%，步长1Hz；6.治疗仪工作压力显示装置显示值与实际值误差不超过±10%；7.具有准直型和发散式两类治疗探头，满足不同的临床需求；8. 6种治疗探头，对应不同的治疗程序，满足不同的临床需求；准直式治疗探头规格：6mm、9mm、15mm；发散式治疗探头规格：15mm、20mm、25mm；9.最大能流密度高达1.83mJ/mm2，以达到治疗效果；10.内置45种全身各部位的治疗处方，满足不同的临床需求；11.自定义处方可自由新增患者治疗处方并储存，满足不同的临床需求；12.计数功能:具有计数、显示和重置功能，便于记录治疗过程；13.阶梯压力模式：50%-90%可调，步长10%，阶梯频率模式：50%-90%可调，步长10%；阶梯输出压力和频率有利于提高患者对冲击波治疗的适应性、降低治疗耐受性，治疗效果更好；14.内置3种疼痛评估评价系统：15.患者数据库管理，可存储5000个以上的患者信息，方便医师定期进行分；析患者功能恢复情况和科研调查工作；16.治疗计数范围：1～9999次,0～10时；17.默认冲击次数200018.输出压力波的脉宽为300us，误差不超过±10%；19.标准配置：2把控制手柄，大于10个治疗探头，2个子弹体，2个腔管，2台压缩机；20.双通道同时输出治疗，互相独立，互不干扰；21.有双重过压安全装置； | 1台 |  |
| 48 | 多功能神经康复诊疗系统 | - 1.设备治疗和评估通道数量＞3个。2.治疗模式至少包括神经肌肉电刺激、反馈刺激、镜像刺激、多媒体场景动画生物反馈训练。3. 4通道神经肌肉电刺激通道，可同时多部位或多患者同时治疗。4.独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，互不干扰5.设备具有不少于60种处方6.评估位置不少于80种，设备软件明确提示肌肉名称及相应贴图位置。 7.具有快速肌电评估功能，波形采集界面灵敏度和扫描速度可根据需要进行调节，滤除工频和通频带外的信号干扰。8.检测范围：5-1000µV。9.系统噪声：≤1µV。10.通频带：20Hz～500Hz(-3dB)。11.差模输入阻抗：大于10MΩ。12.共模抑制比：大于120dB。13.至少包含单向波、双向波、交互波三种电刺激输出波形。电刺激脉宽：50-1000us可调。14.电刺激频率：1-250HZ可调；15.电刺激强度范围：0-100mA可调。16.具有模板训练、生物反馈、神经肌肉电刺激、生物反馈加电刺激组合、场景动画生物反馈、镜像电刺激治疗模式。17.生物反馈训练模板设计功能，治疗师可根据临床需要自主进行训练模板的设计编辑。18.具有多种多媒体场景训练动画模板，训练界面可实时观看动态肌电位。19.预置多媒体场景动画治疗方案，提高治疗过程趣味性与依从性.患者可直观看到张力下降、肌力提升的肌电位，同时具有训练得分，患者可对康复治疗进行自主评估。20.具有多种电刺激波形选择：单面波、双相平衡波和交互波。可自定义编辑电刺激治疗参数和方案，包括刺激波形、输出电流、脉冲宽度、脉冲频率、输出波形的上升下降时间、刺激时间、间隔时间。21.所有治疗方案提供禁忌症、电极和传感器的部位示意图，确保操作准确性。22.评估、治疗、训练全程语音提示功能。 | 1套 |  |
| 49 | 理疗床（木质） | - 1、尺寸：180*70*62cm - 2、环保选材，加厚海绵，实木框架，稳固承重 | 6台 |  |
| 50 | 带洞治疗床 | - 1、用途：按摩师对患者按摩时用床 - 2、规格(cm)：190×60×65 - 3、床面高度cm：60 - 4、额定载荷：135.0kg | 36张 |  |
| 51 | 体外膈肌起搏器 | - 1.脉冲频率：可调单频，。 2.脉冲宽度0-200us。3.起搏次数：0-15次/分钟可选择4.刺激强度：可选择，默认0单位。5.吸气时间：0.8-2.4秒可调，默认标准状态为1.3秒。6.治疗时间：5-120min可选择。7.脉冲幅度值：在负载阻抗为510Ω时，输出脉冲幅度不大于30V。8.开路测量，输出峰值电压必须不超过 500V。9.适配器：100-240V～50/60Hz, Max 0.18A。10.电源要求： DC 3.8V±10%。11.波形：双向对称波，可实现能量对冲，减少能量聚集导致的神经损伤风险。12.电池充满所需时间≤4小时, 满电后可持续工作≥8小时，且不受限于网电插孔的数量和位置，便于移动和放置。13.有电量提示功能。 | 1台 |  |
| 52 | 便携式智能呼吸训练器 | 一、呼吸压力测试1.1 呼吸压力测量参数：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX、P0.1/MIP、P0.1/P0.1MAX。1.2 压力测量范围：±20kPa；精确范围：±3%或者±0.1kPa。1.3 具备肺康复训练功能，可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力，可调整训练阻抗，训练、检测结果可生成相应简报或对比报告，具备科研价值。1.4 气道廓清：具备呼气正压振动排痰功能。1.5 自动和手动训练模式：手动调节训练指标范围2cmH2O-200cmH2O | 1台 |  |
| 53 | 叩击式排痰机 | - 1.8英寸的彩色触摸屏，分辨率800*600，显示直观，操作简便；2.双通道柜式一体机，成人治疗，儿童治疗二功合一；3十种工作模式，成人手动模式，成人自动模式（轻柔，标准，加强），成人自定义模式，儿童手动模式，儿童自动模式（轻柔，标准，加强），儿童自定义模式；4.手动模式定时：1-99min,步长为1min；5.自动模和自定义模式定时：5-20min可调,步长为5min；6.传动软轴：1.8m；7.叩击转换器：带有成人，儿童两种叩击转换器，满足水平及垂直两个方向的振动。8.十0种治疗头：成人5个/儿童5个，9.振动频率：成人型：10-60Hz可调，步长为1hz； 儿童型：10-30Hz可调，步长为1hz； | 1台 |  |
| 54 | 经颅磁刺激仪 | - 1、输出脉冲频率（Hz）0-100±3%可调，输出脉冲频率1Hz以下时，步长为0.1Hz；输出脉冲频率1Hz以上时，步长为1Hz。2、串刺激时间范围：0.1s-20s可调，步长0.1s，时间精度0.01秒。3、串间歇时间范围：0-60s可调，步长1s。4、仪器静态运行功率≤160VA；动态运行功率≤2000VA，降低使用环境要求，便于临床使用。5、最大磁感应强度:1.5T~6.0T；磁感应最大变化率30-80kT/s。6、脉冲上升时间：60μs±10μs。7、脉冲宽度：340us±20μs。8、输出脉冲波形为双相波。9、刺激总时间调节范围：1min-30min。10、仪器数据通讯接口与电脑相连，控制软件实现参数设定、刺激控制、数据存储等功能。11、具有手动单次刺激和自动连续刺激的程序模式。12、冷却系统与刺激发生器一体化设计，方便设备院内周转。13、冷却系统为惰性液态内冷却，冷却液无毒性无刺激，兼顾冷却效果与使用安全保障。14、在脱离TMS软件控制系统情况下，调节刺激仪上编码开关，可调节刺激强度，并在面板上同步显示，按下刺激线圈上出发按钮可以实现单次刺激功能。15、刺激线圈具有独立的保护装置，当刺激线圈发生故障时，刺激仪可以自动停止磁场输出并作出提示，确保仪器使用安全。16、高压储能电容电介质强度可达d.c.3000V，确保仪器安全稳定。17、当冷却系统发生故障时，刺激仪可以自动停止磁场输出并作出提示，确保仪器临床使用安全。18、仪器符合GB 9706.1-2007以及GB 9706.15-2008的安全通用要求。19、仪器电磁兼容性符合YY 0505-2012的要求。20、仪器产品性能符合YY/T 0994-2015的要求。21、仪器产品环境试验符合GB/T14710-2009的要求。22、刺激模式支持单脉冲、重复脉冲、爆发刺激等多种刺激模式。23、具备触发输入和输出端口，可与主流肌电、脑电、近红外、核磁等设备连接。二、MEP评估模块要求1.EMG（肌电）为原厂原装同一品牌，便于产品兼容确保检测稳定。2.包含两种阈值测定模块，分别适用于使用MEP模块运动阈值测量和不使用MEP的运动阈值测量，方便临床选择和使用。3.支持左右脑阈值检测，规范化经颅磁治疗。4.显示范围：1μV～10000uV。5.分辨率（测量灵敏度）：≤1μV。6.示值准确度：误差不大于±5%或±2uV。两者取较大值。7.系统噪声：≤1μV。8.通频带：频带范围不窄于20Hz～650Hz（-3dB）（不包括陷波波段）。9.差模输入阻抗：≥20MΩ。10.共模抑制比：≥100dB。11.工频陷波器：50Hz陷波滤波器，衰减后幅值应不大于5μV（峰-谷值）。12.带通滤波器：选择范围为1Hz-650Hz。13.信号采样率：≥2kHz。 | 1台 |  |
| 55 | 艾灸架 | - 1、双头艾灸架 - 2、加重底座防止倾倒，灸架的高度关节、艾条夹都可以调节，方便艾灸时不同姿势 - 3、多部位任意调节 | 40台 |  |